一、电子鼻咽喉镜主要技术参数

1、电子鼻咽喉镜系统：主要技术参数：

a.摄像装置和光源一体化设计。

b.免调焦。

c.光源部分氙灯或卤素灯（>150W）。

2、电子鼻咽喉镜：

a.先端部采用同步色彩CCD，图像无摩尔纹效应。

b.外径≤3.9mm。

c.视野角度≥80度。

d.弯曲角度上下各达到130度。

3、图文工作站：

a.专业、先进的耳鼻喉科图文处理程序

b.高端电脑主机、19寸液晶监视器、hp激光彩色打印机。

4、报价要求及付款方式

人民币报价。全部货到医院，验收合格付90%货款,余款满一年付清。

5、本标书未明之处，可进行必要的咨询和补充说明。

二、售后服务要求：

1、设备非人为因素损坏，免费保修三年，终身维修。免费提供及时的软件升级。

2、故障响应时间≤2小时，48小时内工程师到达故障现场

3、每年派工程师上门保养设备。

4、维修时间超过一周，维修期间能够提供备用机器。

三、随机附件、备品备件

1、卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

2、提供全套操作和维修技术资料（中英文各壹套，光盘或/和软盘文件一套）。

3、在备品、备件和易损件停止生产的情况下，卖方应在停产日6个月前将要停止生产的计划通知业主方，使业主方有足够的时间采购所需的备件，并按不高于投标时的价格供给。

五、技术培训

卖方应派经验丰富的专业安装工程师和临床医生到医院对买方的相关技术人员进行现场专项技术操作培训，保证被培训人员培训后能独立操作设备的各种功能，费用由卖方承担。

七、验收

货物的验收应按国际和国家标准及厂方技术标准进行质量验收。卖方应为买方提供详细的验收手册，且卖方提供的设备为目前最新版本，买方对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。卖方负责办理进口商检手续及费用。卖方在本合同设备交付给买方后，必须向买方提交卖方公司三证、《进口商品安全质量许可证书》、《产品质量合格证》，产品的国内注册证书、进口产品报关单和商检报告。