气囊反搏系统技术参数

- 项目名称及数量：气囊反搏系统  1台

- 产品用途

主要用于对气囊/球囊进行充气和排气，通过反搏原理为左心室提供了暂时的支持。支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况。适用于手术室、 导管室、 CCU、ICU等科室急救时使用。

- 配置与特别要求：

- 标准配置由主机一台（含内置热敏打印机一部）、可拆卸显示屏一部、触摸控制面板一部、全导ECG电缆及导联线一套、压力电缆线一条、两轮拉车一部、热插拔锂电池一块组成。

- 要求额外配备热插拔锂电池一块、可反复填充高容量氦气瓶两支、四轮专业推车一部、可调高度盐水支架一个、塑料防雨套一个。

- ★要求投标机型在中国大陆的首次上市时间必须是2012年12月之后。

- 主要技术参数与性能指标：

- 尺寸小巧，主机尺寸要求小于（58 cm高 x 41 cm厚 x 34 cm宽），主机（含两轮转运车）重量小于25Kg，主机的尺寸和重量方便提起并放入车辆里； 额外配备的四轮推车小于30Kg。既便于运送危重病人，符合通过救护车或直升机运送患者时的严格要求，又便于院内推动；

- 提供的可热插拔的锂电池接口可提供无限制的运行时间。

- ★显示屏：选用大尺寸界面，大于24 cm x 18 cm，对角线尺寸≥31 cm (12.1 in)，分辨率1024 水平 x 768 垂直。显示波形的显示屏可按ECG、病人血压、球囊压力分类显示。

- 触摸控制面板：优化的帮助信息及参数选择的导航菜单（弹出/隐藏一键控制）。背光液晶显示屏在各种照明条件下均可见，无需使用备用光源。

- 要求提供全中文操作面板。

- 要求操作系统：除英文系统外，还可以选择全中文的操作系统、全中文的操作软件。

- ★必须提供全中文的报警信息：急救过程中任何时候出现报警信息时，按帮助键即可弹出全面中文的解决信息，快速指导用户解决问题。

- 智能时相计算：

（1）机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果。

（2）可实时显示充气和放气时相的设定。

- 工作模式：

（1）全自动工作模式：拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间。

（2）在心电图（ECG）触发时，对窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤等情况，机器均可以在心电图(ECG)一种模式下自动感知、并快速有效地做出处理。

- 触发模式设定（具备以下5种触发模式）：

（1）ECG触发

（2）血压触发

（3）内置触发

（4）A起搏触发

（5）V/A-V起搏触发

- 触发性能

（1）ECG 触发的阈值更低（80uv），提高触发能力，甚至 ECG 电压幅度极低亦可触发。

（2）改善高 T 波抑制能力（与心肌缺血有关）当 T 波比R波高 120% 的时候，仍可识别并抑制，当患者出现高 T 波时，降低出现误触发的发生率。

（3）在起搏器 v/av 触发时，功能增强，可支持更高在起搏器 v/av 触发中，改善触发范围心率。 （v与a-v起搏模式可控制到 180BPM）

（4）抗电外科噪声干扰的能力更强，在切换到压力触发之前，可使反搏泵在 ECG 触发状态保持更长时间。

- ★增强的起搏器检测

算法支持能够同时检查和分析多个导联的起搏器尖峰信号，操作人员可通过触摸屏调节起搏器检测的灵敏度，最大限度降低出现伪起搏器峰值的可能性，要求 1) 提高识别起搏器尖峰信号的能力 2) 可消除伪起搏器尖峰信号 灵敏度（能力）：1-4Bar可调。

- ★增强的气动系统：要求新型涡旋压缩机

（1）空气在连续的螺旋路径中移动；

（2）驱动压缩机的能量要求更少；

（3）不需要提供消音罩，因为振动小，设备工作时安静无噪音，患者使用更舒适；

（4）按要求自动控制电机的速度；

（5）根据心率的变化上升或降低；

- 具备光纤传导先进功能：

（1）配合来自航空航天领域的光纤传导技术反搏球囊，可以实现动脉血压体内自动校准，充放气更精准。

★（2）能驱动7Fr.的光纤反搏导管，更小的管径可降低创伤并有效减少血管并发症，使患者更安全。

（3）光纤传导技术使开始治疗更快速，信号采集更迅速，对心率与心律变化的识别跟踪更敏捷。

- 气动系统速度

球囊在舒张期中可保持更长时间的充气状态, 有助于优化舒张期增压。

（1）自动充气时间

- 启动时自动充气/压力校准时间（带光纤）不大于46 秒

- 启动后自动充气/压力校准时间（带光纤）不大于18 秒

- 启动时自动充气时间（不带光纤）不大于20 秒

- 启动后自动充气时间（不带光纤）不大于7 秒

（2）气动速度

- 充气/放气速度（血压正常的患者）：HR80时< 230 毫秒 ；HR150时< 230 毫秒

- 冷凝液清除：冷凝液清除系统利用高效零能耗技术：

（1）在每个充气/抽气周期中，从系统中持续清除水蒸汽；

（2）新系统不需要利用电力去除冷凝，不需要把水蒸汽转化为液体，因此除水系统更高效，除水过程不会消耗能量。

（3）除水系统更小巧，重量更轻。

- 驱动气体为医用级专业氦气，纯度：99.99%以上，氦气瓶容量大于2000PSI。

- 低电平输出 BP 信号的传输

把普通 BP 信号从泵送至患者监视器的新功能（不仅仅局限于使用光纤信号外部监护仪输出连接口，给临床医生更多的选择）。

- 安全性能：

（1）具备安全盘隔离保护装置，有效隔离高压氦气保护病人更安全；气囊长期使用不变形。

（2）具备防回血监测安全装置，保护病人安全，保护机器的马达不受污染。

- 报警系统：

多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择。

- 打印机：

（1）热敏打印机。点密度：400点/英寸，记录速度25mm/s。.

（2）一键式打印：可以定义打印长度；同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条。

- 主机电路参数：

（1）系统基本结构：标准组件系统包括显示和控制组件、气体驱动系统。

（2）主电源： 220-240VAC±10%；50/60Hz±3Hz。

（3）蓄电池：免维护锂电电池。24VDC，17.2安培小时，连续供电>2.5小时（心率90bpm）。

（4）防高频电干扰功能：系统具有内部ECG的自动电刀干扰抑制和电除颤自保护功能。

注：

1.标明“★”的条款是设备必须具备的技术参数，不符合者每项扣5 分，三项或三项以上“★”条款不符合为无效投标。未标注“★”的条款，不符合者每项扣3分。

2.投标时要求携带原版《操作手册》、原版彩色宣传页和CFDA注册时的《检测报告》。